ALLEGATO “C”

CAPITOLATO TECNICO

ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL

LABORATORIO POLIVALENTE DI MISURE E PROVE STRUMENTALI

SU CIRCUITI E MACCHINE ELETTRICHE

N. 1 SISTEMA COMPUTERIZZATO DI MISURE ELETTRICHE E TEST DI LABORATORIO COMPLETO DI

SOFTWARE DI GESTIONE APPLICABILE A CIRCUITI O MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI E STATICHE.

Unità di misura universale programmabile  con dispositivi di  trasduzione dei segnali elettrici in segnali digitali con convertitori A/D a 16 bit; pannello sinottico serigrafato con morsetti di sicurezza per spinotti diam. 4 mm che riporta gli ingressi della strumentazione, classe di precisione +/-1%, collegabile a PC tramite porta USB, completo di:  8 strumenti multifunzione in CA/CC (utilizzo in CA:  500 Vca 30-70 Hz, 25 Aac; utilizzo in CC: 500Vcc – 25 Adc;  misuratore di forza con trasduttore a cella di carico, 0-20 kg; misuratore di velocità con trasduttore con sonda ottica a riflessione, 0-5000 Rpm; 2 sonde di temperatura 0-150°C  (una sonda PT-100 per aria e una sonda PT-100 a contatto); 2 uscite per comando variac 1,5 A; 2 uscite di tensione di riferimento variabili -10 ÷ +10 Vcc, 10 mA; 2 ingressi ausiliari di tensione CC -10 ÷ +10 Vcc.

Software che deve permettere la gestione di tutte le risorse, e la esecuzione delle prove. Tutte le selezioni devono venire fatte sulle icone sul video e la realizzazione automatica delle prove non deve richiedere alcun elemento di programmazione. I dati acquisiti durante le prove devono venire salvati su disco in formato compatibile con i fogli elettronici più diffusi.

Tramite personal computer deve essere possibile acquisire le grandezze in oggetto (correnti, tensioni, potenze elettriche, potenze meccaniche, velocità di rotazione, ecc.), presentarle in forma di report per la stampa e di elaborarle in forma grafica.

Set di almeno 40 cavi con spinotti di sicurezza da  4  mm.

Manuale teorico pratico in italiano.

N. 1 UNITÁ DI ALIMENTAZIONE CA/CC PROGRAMMABILE

unità da tavolo che consenta di eseguire, in modo automatico, tutte le prove che richiedono la variazione della tensione di alimentazione (es. prove a vuoto, prove a carico e di corto circuito su macchine elettriche).

La variazione delle tensioni deve essere  ottenuta mediante variatore di tensione motorizzato gestito dai sistemi di misura computerizzati.

Uscita variabile (anche manualmente): 0÷430 Vca – 8 A / 0 ÷ 250 Vcc – 10 A

Uscite fisse:  3 x 400V trifase + N - 10 A;   220Vcc - 3 A;  230V monofase -10 A;

Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con fusibili rapidi, comando principale di tipo elettromagnetico con interruttore a chiave, pulsante di emergenza, interruttore automatico magnetotermico differenziale da 30 mA classe A, lampade spia presenza tensione e morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm.

N. 1 BASAMENTO DI SUPPORTO PER ACCOPPIAMENTO MACCHINE ELETTRICHE

Deve permettere di accoppiare tra loro due macchine e di realizzarne il fissaggio in modo veloce.

Dotato di coperture di sicurezza da disporre sopra i giunti di accoppiamento per rendere inaccessibili le parti in movimento. Fornito con accessorio che permetta di bloccare l’albero della macchina per le prove a rotore bloccato (cortocircuito).  Dimensioni approx:  1200 x 250 x 80 mm

N. 1 MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA 230 / 400 V

di solida costruzione industriale, montato su semibasamento, dotato di pannello sinottico serigrafato con  schema elettrico e nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati.

Potenza 1000 W. Tensione 230 / 400 V – 50 Hz. N. 3000 giri / min., poli 2. Collegamento triangolo stella. Forma costruttiva IM B3. Protezione IP 44. Protettore termico incorporato.

Dati di targa riportati  sul pannello sinottico.

N. 1 GENERATORE / MOTORE SINCRONO TRIFASE 230 / 400 V

di solida costruzione industriale, montato su semibasamento, dotato di pannello sinottico serigrafato con  schema elettrico e nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati.

Potenza 1000 VA. Tensione 230/400 V 50 Hz, giri/min. 3000 poli 2. Collegamento triangolo stella.  Tensione di eccitazione 220 Vcc. Funzionamento anche da motore sincrono con avviamento a induzione. Forma costruttiva IM B3. Protezione IP 22.  Protettore termico incorporato.

Dati di targa riportati  sul pannello sinottico.

N. 1 ELETTRODINAMOMETRO – DINAMO FRENO

di solida costruzione industriale, dotato di pannello sinottico serigrafato con  schema elettrico e nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati.

Potenza 1000 W. Tensione di armatura 220 Vcc. Tensione di eccitazione 220 Vcc. N. 3000 giri / min.  Coppia di frenatura 4-0-4 Nm. Forma costruttiva IM B3. Protezione IP 22. Funzionamento anche da motore CC. Dispositivo meccanico per la misura della coppia. Protettore termico incorporato. Dati di targa riportati  sul pannello sinottico.

Questa macchina, oltre ad essere un tipico generatore/motore CC, deve svolgere la funzione di elettrodinamometro per la misura della coppia erogata dai motori che ad essa vengono accoppiati.

N. 1 CARICO TRIFASE VARIABILE

Deve permettere la realizzazione di esperienze basate sui flussi di potenza attiva e reattiva sia monofase che trifase per una potenza totale apparente di 4 kVA.

Contenuto in un container in acciaio  dotato di  4 ruote di cui due con freni.

Pannello sinottico serigrafato di connessione,  corredato di terminali di collegamento di sicurezza da 4 m.

Completo dei seguenti strumenti di regolazione, protezione e misura sul pannello sinottico frontale: 3 amperometri  portata 0-10 A;  wattmetro 0-5 kW;  voltmetro AC 0-500 V con interruttore selettore per le tensioni fase-a-fase e fase-neutro;  cosfimetro: 0-1 con un interruttore per misurazioni LAG-LEAD; interruttore-chiave, pulsante di marcia,  pulsante Stop/emergenza, fusibili per una protezione completa dei circuiti, lampade di segnalazione, interruttori per selezione interno/esterno.

Composto da tre settori di carico indipendenti (R, L, C) regolati, collegamento stella/triangolo con commutatore, sbilanciamento indipendente per ogni settore (R, L, C) e per ogni fase di carico.

Potenza ohmica 0-3kW, Potenza induttiva 0-3kvar, Potenza capacitativa 0-3kvar.

N. 1 DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE PER ALTERNATORE SINCRONO TRIFASE

Dispositivo in contenitore metallico da tavolo con strumenti e interruttore di manovra per collegare in parallelo un alternatore sincrono trifase con la rete;   pannello frontale in lega di alluminio, con componenti  rappresentati con simbologia elettrica internazionale;  collegamenti elettrici realizzati con i morsetti di sicurezza, l’utilizzo di cavetti e ponticelli con spinotti diametro 4 mm permette deve permettere l’allestimento del circuito e rapidi cambi delle modalità operative.

Adatto per alternatori sincroni trifasi di potenza fino a 6 kVA con tensione nominale 3 x 380-400 Vca – 50 Hz. Doppio voltmetro 500 Vca (serie 96 x 96) per la comparazione tra le frequenze delle due terne da mettere in parallelo. Doppio frequenzimetro 45…55 Hz - 500 Vca (serie 96 x 96) per la comparazione tra le tensioni delle due terne da mettere in parallelo.  Sincronoscopio a 3 lampade con tensione 400 V.  Interruttore rotativo tripolare, In 16 A, per l’operazione di parallelo. Due terne di morsetti di sicurezza per spinotti diametro 4 mm per le connessioni elettriche.  Morsetto di messa a terra (PE).

L’apparecchiatura deve permettere di fare la formazione sulle operazioni di messa in parallelo tra il generatore e la linea, la strumentazione inclusa deve permettere di determinare il momento preciso per effettuare la chiusura dell’interruttore di parallelo.

N. 1 STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE  PER SISTEMI MONO E TRIFASI, BILANCIATI E SBILANCIATI

Strumento per la misura degli assorbimenti elettrici nei laboratori di prove sperimentali, contenuto in box da tavolo in materiale isolante. Deve misurare: tensioni, correnti, potenze attive, reattive e apparenti, cosfi, frequenza e analisi di armoniche di V e I fino 31° ordine.  Completo di 2 relays programmabili per segnalare le condizioni di allarme. Collegamenti di potenza con terminali di sicurezza di 4 mm; collegamenti dei relays con terminali di 2 mm.  Display grafico LCD, 128 x 80 pixel, retroilluminato. Tasti per la visualizzazione di parametri e impostazioni.

Misura di Correnti: fino a 10 A TRMS (con TI interni 10/5 A); Range: fino al 120 % Inom con max 830 V ph-ph e 45…66 Hz.;  THD Total Harmonic Distortion (I1-I2-I3);  Precisione: 0.2%

Misura di Tensioni: Tensione d’ingresso: 3-ph + N.; 400 V fase a N e 690 V fasefase; Precisione:0.2%.

THD Total Harmonic Distortion (L1-L2-L3) & THD (L-N)

Frequenza:  45…66 Hz.

Misura di Potenze: 6.9 kVA / kW / kVAr

Misure di  Cosfi (Power factor), Asimmetria di tensioni, Energie: kWh / kVAh / kVArh e Conta-ore.

N. 1 STRUMENTO DIGITALE PER  MISURE ELETTRICHE - CC

Strumento in box da tavolo in materiale isolante.

ICC max.: 20 A; precisione: ± 0,5 %; sovraccarico 2 x 20 A (3 min)

VCC max.: 600 V; precisione: ± 0,2 %

Potenza CC max.: 10 kW

Display che visualizza V, I, W. LCD, retroilluminato, 3 linee, 4 cifre per linea; punto decimale automatico; cinque livelli di illuminazione.

Connessioni con boccole di sicurezza Ø 4mm

- N. 1 BANCO PER LA SPERIMENTAZIONE DI MISURE E MACCHINE ELETTRICHE

Questo banco sarà utilizzato per far funzionare e controllare vari tipi di macchine elettriche e per distribuire e controllare le alimentazioni necessarie per la sperimentazione di misure elettriche.

Struttura in lamiera di acciaio verniciata; piano di lavoro in legno truciolare, ricoperto di laminato plastico. Completo di 2 cassetti con serratura a chiave; pulpito apribile dal retro per ispezioni e manutenzioni.

Pannello di alimentazione con: Linea servizi con due prese monofasi 230 V e uscita trifase 400 / N / PE con morsetti di sicurezza, protette con interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 10 A; Alimentatore stabilizzato 12 Vcc – 15 A con protezione elettronica d’uscita contro cortocircuiti e sovraccarichi, ripristino automatico, morsetti di sicurezza;  Linea trifase / Neutro 230 V – 10 A, protetta con fusibili, comando di tipo elettromagnetico e segnalazione luminosa, morsetti di sicurezza;  Linea 400 V trifase / Neutro – 6 A, protetta con fusibili, controllo di tipo elettromagnetico e segnalazione luminosa, morsetti di sicurezza;  Linea CC 0-220 V – 5 A con protezione magnetotermica e voltmetro digitale per la lettura della tensione d’uscita, morsetti di sicurezza;   Linea fissa 220 Vcc – 15 A protetta con fusibili, comando di tipo elettromagnetico e segnalazione luminosa, morsetti di sicurezza;  Linea variabile 0-430 Vca trifase / 0-500 Vcc – 5 A protetta con fusibili, comando di tipo elettromagnetico e strumenti digitali separati per misurare tensioni d’uscita in CA e CC, morsetti di sicurezza;  Comando principale di tipo elettromagnetico con interruttore a chiave, interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità e pulsante di arresto/emergenza.

Pannello di distribuzione con:  Linea d’interconnessione trifase + Linea d’interconnessione c.c. (non elettrificate);  Linea trifase (non elettrificata) indipendente o collegabile alla linea trifase variabile del pulpito di alimentazione attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite una serie di morsetti di sicurezza;  Linea c.c. (non elettrificata) indipendente o collegabile alla linea c.c. variabile del pulpito di alimentazione attraverso un interruttore sezionatore e utilizzabile tramite una serie di morsetti di sicurezza;  Due interruttori sezionatori tripolari per attivare circuiti di eccitazione, circuiti di carico, ecc. delle macchine in prova, connessi con morsetti di sicurezza.

N. 1 ARMADIO METALLICO

Dim. 1200x600x2000 mm, con 4 / 5 ripiani metallici, doppia anta frontale cieca (senza vetro) con apertura ad

ante battenti e serratura a chiave.  Carico di portata per ripiano 50 kg.

N. 5 PERSONAL COMPUTER PORTATILE

Unità portatile: DELL Processore Intel® Core™ i5-8250U di ottava generazione (6 MB di cache, fino a 3,4 GHz) - Windows 10 - 8 GB di memoria – Display retroilluminato a LED antiriflesso da 17,3'' FHD (1.920 x 1.080) - Scheda grafica Intel integrata UHD - Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD) - Porte USB 3.1 (1), USB 2.0 (1), HDMI™ 1.4b, Lucchetto Noble, Lettore di schede di memoria SD 3 in 1 (SD, SDHC, SDXC) - 8 GB, DDR4, 2.400 MHz - SMR da 1 TB + SSD da 128 GB - lan 10/100 MBit - 802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band a 2,4 e 5 GHz, 1x1